固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

2019年8月

目   录

1  项目背景	3

2  标准编制的必要性	6

3  国内外VOCs 监测标准及在线监测技术应用状况研究	8

4  标准制订的编制原则和技术路线	17

5  标准制定的技术路线	19

6  标准主要技术内容及确定依据	19

7  性能指标验证	30

# 1  项目背景

1.1 项目来源

根据江苏省生态环境厅《关于下达2017年度省级环保科研课题项的通知》（苏环办[2018]25号），下达了江苏省《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》制订任务，项目统一编号：2017016。由江苏省环境科学研究院承担本课题的制定任务，合作单位为苏州工业园环境执法大队。之后，2019年2月《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》标准列入江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划（2018－2020年）。

1.2 工作过程

2017年12月，江苏省环境科学研究院作为项目承担单位与合作单位成立了《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》项目研究组，完成了项目任务书和合同的填报签订。研究组初步拟定了标准编制的工作目标、工作内容，讨论了在标准制订过程中可能遇到的问题，按照任务书的要求，制定了详细的标准编制计划与任务分工。

2018年1月，根据《江苏省环保科研课题项目管理办法》等有关文件要求，江苏省环境科学研究院组织有关单位及专家对承担的“江省固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范”（编号：2017016）听取了课题组的汇报，经质询和认真讨论，通过开题论证，建议尽快启动实施。

2018年2月-2018年5月，收集省内VOCs自动监控设施建设等政策文件，掌握固定污染源在线监测系统的管理要求及安装情况。收集在线监测系统测试原理、系统性能指标、安装要求、验收标准、数据审核、联网报送、运行管理模式以及日常管理考核等情况以及在江苏省的适用性。赴华东理工大学、上海市环科院、苏州监测中心等相关科研院所、环保组织开展专家座谈，深入研讨在线监测先进技术、标准内容以及实施情况，广泛吸取了国内先进地区的标准编制与实施先进经验。

2018年6月-2018年8月，采用调查表填报的方式，调查了全省部分开发区及化工园区安装固定污染源挥发性有机物在线监测系统的基本信息，包括仪器原理、特征因子、安装品牌等。开展苏州、南通、盐城、徐州等地区约100家企业现场调查，调查典型企业污染物种类、在线系统安装时间、安装成本、联网验收。与6家仪器制造商座谈了解仪器技术壁垒、性能改进，现场应用及困难等。

2018年9月-10月，选取了不同厂家4个型号的挥发性有机物在线监测仪器，开展性能指标验证测试，同时选取3家便携式监测分析仪及两家第三方监测机构进行监测方法间数据比对，对不同仪器、不同厂家开展性能指标测试研究。2019年3月，选取苏州工业园不同行业5家企业，开展参比方法现场实验。期间，编制组不断吸收采纳各方对本标准的建议。

2018年12月至2019年2月，基于基本情况的调研结果，课题组确定了标准的使用范围、术语及定义、系统组成和功能、技术性能、现场调试、验收等内容，编制完成《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》初稿；  2019年4月，《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》进入2019年度第一批江苏省地方标准项目计划，见苏市监标[2019]89号。

2019年5-7月，多次组织函审，完善VOCs在线监测标准。8月30日组织召开标准专家技术审查会，编制组根据专家意见该标准进行进一步的修正和完善，形成了江苏省《固定污染源废气挥发性有机物在线监测技术规范》（征求意见稿）和编制说明。

# 2  标准编制的必要性

挥发性有机化合物( volatile organic compounds，VOCs) 是指在常温常压下，具有高蒸气压、易挥发的有机化学物质总称，含碳原子数一般不超过9个，主要包括脂肪族和芳香族的各种烷烃、烯烃、含氧烃和卤代烃等，如苯、甲苯、二氯甲烷、甲醛和乙酸乙酯等。 VOCs一般具有较强的刺激性和毒性，部分具有致畸、致癌、致突变作用，相当一部分有恶臭、易燃易爆等特性。VOCs 中有些化学活性很强，是引起光化学烟雾的因子之一，卤代烃类VOCs可破坏臭氧层，引起温室效应等全球性环境问题，工业、生活排放的大量VOCs对人体和生物健康、生态环境都产生了极大的影响。

2.1 提升挥发性有机物污染防治监管能力和水平的需求。

江苏省相继出台《“两减六 治三提升”专项行动方案》（苏政办发〔2017〕30号）及《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》（苏政发〔2017〕69号）均提到挥发性有机物在线监测工作要求。固定污染源废气挥发性有机物在线监控技术规范的制定与实施，将全面推进挥发性有机物污染排放自动在线监测工作，为江苏省控制区域性大气环境污染管控提供有效依据和手段，推进“十三五”重点行业、重点区域挥发性有机物的排放总量控制，有利于空气质量的改善，保障公众健康和环境安全，推进我省生态文明建设。

2.2  环境标准体系，规范挥发性有机物监测技术的迫切需要。

2016年以来，我省陆续出台《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》、《化学工业挥发性有机物排放标准》、《生物制药工业水和大气污染物排放限值》等一系列涉及挥发性有机物的行业排放标准，以及正在制定《汽车维修行业大气污染物排放标准》、《表面涂装（汽车零部件制造业）大气污染物排放限值》均涉及到TVOCs、非甲烷总烃、挥发性有机物组分的排放限制。但由于我国推荐的VOCs 监测标准方法（针对污染源、城市大气、室内空气等）均为采用吸附解析采样方法的离线监测技术，存在客观原因，无法对生产排放实时监控，甚至出现过程吸附，样品温度等原因造成的数据错误。因此亟需出台该技术规范来完善环境标准体系，来肯定及推进VOCs污染源在线监测系统标准化、规范化建设运行。

2.3 规范重点排污单位VOCs自动监控设施建设的需要

2018年，中国环境监测总站发布了HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》标准，为挥发性有机物在线监测系统提供了重要技术抓手及参考。但对于纳入重点排污单位名录的石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，目前VOCs在线监测的配套技术规范尚不完善，为规范指导全省固定污染源挥发性有机物在线监测系统建设工作，解决目前存在的设备选型混乱、安装不规范、运行不稳定、验收不完全等问题，需要制定挥发性有机物在线监测技术指南。

# 3  国内外VOCs 监测标准及在线监测技术应用状况研究

3.1 主要国家、地区及国际组织相关标准研究

3.1.1 美国EPA 关于VOCs 监测的标准规范

美国EPA关于VOCs分析方法有3种：环境空气、室内空气和固定污染源。EPA在40 CFR PART 60 中配套的固定源废气VOCs的监测方法标准见下表1，同时EPA 颁布了一系列仪器性能要求标准（Performance Specification, PS），其中PS 8是污染源VOCs 在线监测仪器的总纲，PS 8A 是用FID原理监测总烃仪器的技术要求，PS 9 针对气相色谱法监测VOCs的仪器，PS15针对傅立叶红外法监测VOCs 的仪器，见表2。

表1 美国EPA 关于VOCs 监测的标准规范

| 方法号 | 分析方法与适用范围 | 标准气 |
| --- | --- | --- |
| Method 18 | 气相色谱法测定气态有机物，气袋采样、直接对接在线分析、稀释对接在线分析和吸附管采样，通过GC将混合气体中主要有机物分离后，用FID、ECD、PID、ELCD 或其它检测器进行各组分定性、定量检测。在正式分析前需要预调查和预采样分析，当遇有不确定的色谱峰时，推荐用GC-MS 法加以鉴别，主要应用于工业污染源排放VOCs 的种类鉴定和浓度测定。 | 每一待测组分标气 |
| Method 25 | 总气态非甲烷有机物（TGNMO）的测定，半连续自动非甲烷有机分析，其功能：1.由色谱分离柱（碳分子筛填充柱）使CO、CO2 和CH4 从NMO 中分离出来；2.还原CO2 为CH4，按CH4 用FID 检测器进行测量；3.将NMO 氧化成CO2，并还原CO2 为CH4，再按CH4 用FID 检测。加热箱-冷阱-真空样品罐采样系统。特别适用于焚烧法处理有机废气的排放监测。 | 甲烷、丙烷等-空气混合气 己烷-空气混合气甲苯-空气混合气 甲醇-空气混合气 |
| Method 25A | 总气态有机物（TOC）浓度的测定火焰离子化分析法（FIA），由加热采样管、管路、玻璃纤维过滤器和FIA 分析仪构成现场在线分析，直接连续测定TOC 浓度。主要用于含烷烃、烯烃、芳香烃等气态有机物浓度的测定。 | 丙烷-空气或丙烷-氮气混合气 |
| Method 25B | 总气态有机物(TOC)浓度的测定非分散红外分析法（NDIR）。直接接口取样系统现场在线分析。主要用于含烷烃的总气态有机物浓度的测定。 | 丙烷-空气或丙烷-氮气混合气 |
| Method 320 | 抽取式傅立叶红外法测定气态有机、无机化合物(HAPs)。明确水蒸气和二氧化碳是红外波段最普遍的干扰。 | 包含所有的目标分析物的混合标气 |

表2 美国VOCs 在线监测仪器性能要求

| 标准号 | 标准名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| PS 8 | 固定污染源挥发性有机物连续监测系统性能规范 | 监测对象 | 总量监测或组分监测 |
|  |  | 监测原理 | FID, PID, NDIR 或者任何与排放组分相适应原理 |
|  |  | 量程漂移 | ≤±2.5%F.S. |
|  |  | 相对准确度 | 相对准确度≤20%或10%排放限值，取大者 |
|  |  | 其他要求 | 校准用与样气成分、比例一致的标气 |
| PS 8A | 固定污染源总碳氢连续监测系统规范和试验规程 | 监测对象 | TOC |
|  |  | 监测原理 | 加热FID，结果用等同于丙烷的ppm 表示 |
|  |  | 采样系统 | 保证采样温度150-175℃，并且全程无冷点。 |
|  |  | 响应时间 | ≤2 min（95%最终稳定值） |
|  |  | 量程和零 点漂移 | ≤±3%F.S.（每隔24 h，连续7 天） |
|  |  | 线性误差 | ±5%标准气体标称值 |
|  |  | 测量周期 | 至少每15 s 出一个数，1 分钟记录一次均值，小时均值为60 个1 分钟均值。 |
| PS 9 | 固定污染源气相色谱连续监测系统规范和试验规程 | 监测对象 | VOCs 组分 |
|  |  | 监测原理 | 色谱分离VOCs 组分并进行监测 |
|  |  | 采样系统 | 采样系统必须全程120℃以上（最低120℃）没有冷点。包括探头、校准阀、样品管线、色谱定量环、色谱柱温箱、检测器。 |
|  |  | 漂移 | ≤10%F.S.（24 h） |
|  |  | 线性偏差 | ≤10% |
|  |  | 线性 | 线性相关系数R2≥0.995 |
|  |  | 分析周期 | 样品连续采样，样品分析时间≤5 min 或者具体的规定，选小者 |
| PS15 | 固定污染源抽取式FTIR 连续监测系统规范和试验规范 | 监测对象 | 挥发性有机物和无机物（非对称性气体分子） |
|  |  | 监测原理 | 傅立叶变换红外吸收原理 |
|  |  | 采样系统 | 采样系统必须全程120℃以上（最低120℃）没有冷点。包括采样管，伴热线，采样泵，样气分配阀组，流量控制等。 |
|  |  | 背景偏差 | ≤±5% |
|  |  | 测量精度 | 5%（考虑校准气2%偏差，0.93~1.07） |

3.1.2  其他国家及地区关于VOCs 监测的标准规范

欧盟关于VOCs总量监测的指标是TOC，其主要推荐方法是FID，EN 15267-3:2008-03是欧盟关于CEMS的检测标准，所有类型CEMS 都必须符合其中要求，其中对于VOCs 在线监测仪器单独提出了几个针对性指标，包括响应因子，干扰等。EN 12619:1999是TOC监测方法标准，是FID法，其中关于仪器质控措施提出了一些指标要求，详见表3所示。

表3 欧盟关于VOCs 的标准及其内容

| 标准号 | 标准内容 | 目标化合物 |
| --- | --- | --- |
| EN 15267-3:20 08-03 | 检测分为实验室和现场两部分，针对TOC 的性能要求：氧干扰2%，响应因子：甲烷0.9-1.2，脂肪烃0.9-1.1，芳香烃0.8-1.1，二氯甲烷0.75-1.15，脂肪醇0.7-1.1，酯类和酮类0.7-1.0，有机酸0.5-1.0。 | TOC |
| EN 12619:1999 | 性能指标有：检出限0.4 mg/m3，响应时间（T90）：1 min，线性误差0.4mg/m3，响应因子：脂肪烃0.90-1.10，芳香烃0.85-1.10，二氯甲烷0.75-1.15，氧干扰0.8 mg/m3，干扰气体影响（SO2，NO, NO2, CO 等）±1 mg/m3。 | TOC |

台湾地区《固定污染源空气污染物连续自动监测设施管理办法》，其中规定了二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等六类污染物CEMS 的性能指标要求，其目标化合物为总有机碳（TOC），检测器为FID，具体性能指标如表4所示。

表4 台湾地区VOCs 法规及性能指标

| 标准名称 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 固定污染源空气污染物连续自动监测设施管理办法 | 相对准确度 | ≤20%标准方法测试平均值或15%排放标准 |
|  | 示值 | 误差≤15%标气标称值 |
|  | 零点和量程漂移（24 h） | 8%F.S. |
|  | 操作测试时间 | ≥168 h |
|  | 响应时间 | ≤15 min |

3.2 国内相关标准研究

3.2.1 我国挥发性有机物监测方法标准情况

我国在挥发性有机物监测方面也出台了一系列监测标准，如表5所示。值得指出的是，目前我国推荐的挥发性有机物监测标准方法（针对污染源、城市大气、室内空气等）均为采用吸附解析采样方法的离线监测技术，其中《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017），以下简称HJ 38标准，其方法原理是气袋采样，气相色谱分离甲烷，FID 检测的实验室方法。气相色谱法（GC）是我国环境空气及污染源排气中VOCs 组分分析的主流方法。

表5 国家环境空气挥发性有机物监测方法标准汇总

| 方法体系类别 | 方法标准编号 | 名称 | 分析方法与目标污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | HJ 583-2010 | 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法 | GC-FID，环境空气和室内空气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯等8 种 |
|  | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | GC-FID，环境空气和室内空气中苯、甲苯、乙苯 邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯等8 种 |
|  | HJ 644-2013 | 环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | GC-MS， 26种卤代烃化合物和8种芳香烃化合物 |
| 环境空气 | HJ 759-2015 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | GC-MS 67种挥发性有机物 |
|  | DB31/T 1090 | 环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范 | 非甲烷总烃 |
| 固定污染源 | HJ/T38-2017 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 | GC-FID，总碳（不含甲烷），适用范围涵盖了有组织排放和无组织排放 |
|  | HJ 732-2014 | 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 | 非甲烷总烃和61种VOCs 的采样 |
|  | HJ 734-2014 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 组合固体吸附管-二级热脱附-GC /MS，包括丙酮 异丙醇等 24种挥发性有机物 |

3.2.2 我国固定污染源VOCs连续监测标准情况

上海、天津、北京针对固定污染源挥发行有机物连续监测相继出台了技术规范，上海：《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求（试行）》、《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统验收及运行技术要求（试行）》。天津：《固定污染源挥发性有机物连续监测系统安装联网技术要求（试行）》。北京：《固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法》

2018年12月，生态环境部发布了《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1013）主要规定了对固定污染源废气中非甲烷总烃连续监测系统的组成结构、技术要求、性能指标和检测方法。《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ1012）主要规定了总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪的组成结构、技术要求、性能指标和检测方法。

表6 固定污染源挥发性有机物连续监测相关标准或规定

| 地区 | 标准名称 | 规定方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市 | 固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求（试行） | NMHC FID | 非甲烷总烃在线监测系统（非甲烷总烃CEMS）的系统组成、站房要求、安装要求和联网要求 |
|  | 上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统验收及运行技术要求（试行） | NMHC 组分 | 规定了固定污染源连续监测中非甲烷总烃测量系统的调试检测、验收方法、日常运行管理、日常运行质量保证、数据传输、数据审核和上报数据格式等内容 |
| 天津市 | 天津市固定污染源挥发性有机物连续监测系统安装联网技术要求（试行） | 定义里面规定FID | 规定了固定污染源废气挥发性有机物连续监测系统的组成、主要技术指标、安装要求和联网要求。 |
| 北京市 | DB11/T 1367—2016固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法 | FID | 主要针对的固定污染源有组织排放和无组织排放废气中甲烷、总烃和非甲烷总烃的现场测定。主要用于便携监测 |
| 国家 标准 | 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | FID | 固定污染源废气中非甲烷总烃连续监测系统的组成结构、技术要求、性能指标和检测方法。 |
|  | 环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 | FID | 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪的组成结构、技术要求、性能指标 |
|  | 固定污染源挥发性有机物在线监测系统校准规范（报审稿） | FID | 本规范适用于非工况状态及工况状态下基于氢火焰离子化检测法的固定污染源挥发性有机物在线监测系统的校准。 |
| 国家 文件 | 固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）（征求意见稿） | FID | 固定污染源废气排放连续监测系统中的非甲烷总烃排放和有关废气参数连续监测系统的组成和功能、技术性能、监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理、日常运行质量保证以及数据审核和处理的有关要求。 |

由此看出，我国正在加快对在线挥发性有机物监测标准的制订。2019年4月，固定污染源废气非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行），进入征求意见阶段，该规定更多是参考污染源CEMS的技术规范——HJ 75标准，未对参比方法有过多规定，同时也未对挥发性有机物组分在线监测有所表述。

3.3 江苏省固定污染源在线监测系统发展及应用状况

3.3.1 江苏省固定污染源挥发性有机物监控现状调查

江苏省涉VOCs排放企业对于污染物的监测大多数还是第三方的例行监测，主要监测标准依据HJ732、HJ38、HJ734。随着政策及监管的需要，江苏省涉VOCs 排放企业部分已安装 VOCs 在线监测设施。截至2018年底，江苏省安装固定污染源挥发性有机物在线监测系统约1000套左右，部分园区安装情况见表7。其中苏州工业园区于2015年开始调研安装VOC在线监测设备，2016年开始园区环保局以红头文件的形式，开始要求区内重点废气排污单位安装VOC在线，截至目前园区共有29家企业完成了VOC在线的安装验收工作；如东沿海经济开发区洋口化学工业园已安装在线有机物监测设备145套，其中非甲烷总烃95套，特征因子50套。目前已验收非甲烷总烃84套，特征因子和剩余非甲烷总烃正在验收中。江苏滨海经济开发区沿海工业园2017年开始安装VOC在线监测设备，一期已安装非甲烷总烃53套，二期正在调研中。昆山国家高新技术产业开发区，共计97家企业，VOC在线监测设备203套左右，待验收中。

表7 江苏省固定污染源挥发性有机物在线监测系统安装情况

| 园区名称 | 安装数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南京化学工业园区 | 212 |  |
| 如东沿海经济开发区洋口化学工业园 | 145 |  |
| 常熟经济技术开发区 | 22 |  |
| 昆山国家高新技术产业开发区 | 203 |  |
| 苏州工业园 | 29 |  |
| 江苏连云港徐圩经济开发区 | 10 |  |
| 江苏滨海经济开发区沿海工业园 | 53 |  |
| 江苏泰兴经济开发区 | 34 |  |
| 宿迁生态化工科技产业园 | 30 |  |
| 江苏太仓港港口开发区石化区 | 30 |  |
| 江苏常州滨江经济开发区 | 30 |  |
| 徐州经济技术开发区 | 22 |  |
| 合计 | 810 |  |

3.3.2 江苏省内固定污染源VOCs在线检测仪器初步汇总

目前我省绝大部分均以非甲烷总烃为总量监测指标，安装以非甲烷总烃分析仪为主，仪器测试原理、系统性能指标初步汇总见表8，对于验收标准、数据审核、联网报送、运行管理模式以及日常管理考核等情况没有统一规范，部分地区参照HJ75或上海地标。

表8 江苏省内固定污染源VOCs在线检测仪器初步汇总

| 生产厂家 | 产地 | 仪器型号 | 工作原理 | 主要性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 浙江 | CEMS-2000 VOC | GC-FID | 测量范围：非甲烷总烃：0~5000 mg/m3（可配置），苯系物：0~100 mg/m3（可配置），检出限0.05 mg/m3，重复性RSD≤3%，线性偏差≤±2%F.S. |
| ABB（中国）有限公司 | 德国 | AO2020/AO2040 型 | 催化氧化FID | 测量范围：0-5，1500，5000 mgC/m3 线性偏差：≤2 % 重复性：≤ 0.5 %F.S.，零点漂移： ≤ 0.5 mg org. C/ m3 perweek，检出限(4σ)：≤ 1 % F.S. |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 中国 | SCS-900V | GC-FID | 测量范围：0-100 mg/m3，检出限：0.054mg/m3，线性误差：2%FS；重复性：≤3%，稳定性：≤2%FS/8 h(丙烷) |
| 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 中国 | JMCV-100 | GC-FID | 测量范围：非甲烷总烃0-500 mg/m3（可选），漂移：≤3%F.S.，线性误差：≤2%F.S.，检出限≤0.5 ppm（以丙烷计），定性重复性≤1%，定量重复性≤3%，平行性≤5% |
| 安徽皖仪科技股份有限公司 | 中国 | VM-1700 | GC-FID | 测量范围：0-200 mg/m3，线性误差≤2%F.S.，漂移≤2%F.S./24 h，检出限≤0.1 mg/m3，定性重复性≤1%，定量重复性≤3% |
| 苏州聚阳环保科技股份有限公司 | 江苏 | VOC-1040 | GC-FID | 量程：非甲烷总烃0～10/100/1000/ 10000ppm；示值误差：±2%或0.2ppm；重现性：RSD6≤1%；最小检出限：甲烷≤0.1ppm，非甲烷总烃≤0.05ppm；分析周期：非甲烷总烃 ~70s； |
| 广东俐峰环保科技有限公司 | 广东 | Anchor VOCs Model | GC-FID | NMHC ≤60S，BTX≤300S（非汽油）测量范围：0-100000ppm；零点漂移：±1%/天；跨度漂移：±3%/天；检测限：0.1mg/m3重复性：±2%； 指示误差：±3% |
| 赛默飞世尔科技公司 | 北京 | 5800 VOC CEMS | GC-FID | 分析周期：1min；量程0-50/0-500/0- 5000/0-50000 /0-500000ppm零点漂移±1%F.S；跨度漂移：±1%F.S；检测限：0.05ppm；线性偏差≤±2%F.S. |
| 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 江苏 | CEMS-V100 | GC-FID | 检出限：≤0.1ppm(CH4); ≤0.05ppm (NMHC);分析时间≤1min；零点漂移：≤±2%F.S/24h；量程漂移：≤±1% F.S/24h； |

3.3.3 固定污染源挥发性有机物在线监控存在问题。

3.3.3.1 VOCs在线监测设备市场无序竞争现象严重

2017年，我省VOCs在线监测设备市场低价竞争现象非常严重，恶性竞争导致企业利润空间严重压缩，并且低价中标也带来企业压缩成本、设备质量下降等问题。

3.3.3.2 VOCs在线监测仪性能质量差距大

VOCs在线监测仪器的性能质量将在很大程度上决定监测数据的可靠程度，对在线监测仪器的性能检测已经成为确保在线监测数据质量的首要环节，同时仪器的生产一致性、安装规范性、运行稳定性、数据有效性还没有技术依据可遵循。目前市场上安装的VOCs在线仪器良莠不齐，鱼龙混杂，市场混乱，因此急需颁布一个VOCs在线仪器的技术要求标准，来约束和引导企业研发和生产高质量的仪器，以保障在线监测数据的可靠性，更好的为环境管理服务。

3.3.3.3 VOCs在线监测仪安装混乱，验收困难

目前我省VOCs在线监测仪安装的企业很多，安装现场均是参考其他地区地标、仪器品牌的安装惯例、或按照现行的《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）（以下简称 HJ75标准）进行，没有规范性，安装验收均由当地环保部门或企业自行验收，无标准可依，导致安装混乱、运行不稳定、数据有效性差、多地无法验收等情况。

# 4  标准制订的编制原则和技术路线

（1）衔接性原则

本标准制定过程充分考虑与现行监测技术标准的衔接性，在编写过程中，参考了《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》（JJF 1585-2016）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求》（HJ 76-2017）、《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法及检测方法》（HJ 1013-2018）、《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）等国家标准和相关技术材料。尽可能把监测技术规范中一些细化要求与新标准协调配套，与国家标准的主要技术要求相一致。

（2）可行性原则

在符合我国有关法律和法规的基础上，充分调研了省内外在线监测设备的技术性能，总结我省安装情况及使用期间产生的问题，在综合各种因素的基础上修定本技术规范，不但考虑了规范的先进性，而且还考虑规范的可操作性，规定了固定污染源废气挥发性有机物监测系统的技术要求，力求制订的规范简便易懂，切实可行，使环境管理部门在开展在线监测时有据可依，提高我省环境监测质量，使固定污染源在线监测系统技术水平不断提升。

（3）先进性原则

本标准制定过程中充分调研了国内外主要的VOCs监测技术标准及其对应的监测设备，以先进监测设备和规范质量管理为依托，参照国内外等相关标准或技术规范作为本技术规范的编制依据。标准的编制有利于形成固定污染源废气排放连续自动监测完整、协调的标准体系。以2015年出台的《江苏省大气污染防治条例》为主要依据，充分考虑我省经济发展水平和客观实际的需要，按照GB/T 1.1中格式的原则要求进行编写，同时达到《国家环境保护标准制修订工作管理办法》（环保总局公告2006年第41 号）有关要求的编写水平。

# 5  标准制定的技术路线

# 6  标准主要技术内容及确定依据

本标准共分14章，包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、组成和功能、技术性能、监测站房、安装要求、现场调试、现场验收、联网验收、日常运行管理和质量保证、数据审核和处理以及数据记录和报表等相关内容，下面对标准中的主要部分进行说明。

6.1适用范围确定

适用于测量固定污染源废气中挥发性有机物在线监测系统的建设、运行和管理。

考虑到在省内VOCs重点排放企业的安装情况，本技术指南仅对采用氢火焰离子化检测器（FID）测量固定污染源排气中挥发性有机物排放在线监测系统提出要求，对于采用其他方式进行测量的系统可参照本技术指南执行。

6.2规范性引用文件

在编制过程中参考了相关的标准、规范等，并将其纳入到本技术指南中，与本技术指南具有同等的效力。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

6.3术语和定义

为更好理解本技术指南，对相关术语进行了定义，主要有挥发性有机物、非甲烷总烃、挥发性有机物在线监测系统、有效数据、有效小时均值、有效日均值、分析周期、零点漂移、量程漂移以及相对准确度等，其中需要特别说明的是：

6.3.1 挥发性有机物组分

VOCs物种繁多，对于在线设备不可能做到全部定量检测。从目前固定污染源VOCs排放标准可以看出，很多行业都涉及苯系物的排放；在大气污染物的排污费征收目录中，将近30种有机物，苯系物有8种，占比大于四分之一；调研上海市计量测试技术研究院，了解已进行了环保认证的系统，在污染物测试项目方面有90%以上进行非甲烷总烃和苯系物同时测试，说明苯系物在线监测技术已经非常成熟。所以选择苯系物（苯、甲苯、间、对二甲苯、邻二甲苯、乙苯以及苯乙烯）作为挥发性有机物组分进行性能指标验证具有很强的代表性。后续随着监测技术的发展，再考虑其他组分。

表1 部分地区不同行业苯系物有组织排放限制

| 标准名称 | 标准编号 | 排放物种 | 排放限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省 |
| 化学工业挥发性有机物排放标准 | DB32/3151—2016 | 苯 | 6 |
|  |  | 甲苯 | 25 |
|  |  | 二甲苯 | 40 |
|  |  | 苯乙烯 | 20 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80 |
| 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准 | DB 32/ 2862—2016 | 苯 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 3 |
|  |  | 二甲苯 | 12 |
|  |  | 苯系物 | 20 |
|  |  | TVOCs | 30/60 |
| 生物制药行业水和大气污染物排放限值 | DB 32/3560-2019 | 苯 | 4 |
|  |  | 甲苯 | 25 |
|  |  | 二甲苯 | 40 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80 |
| 汽车维修行业大气污染物排放标准 | （二次征求意见） | 苯 | 0.5/1.0 |
|  |  | 苯系物 | 10/18 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 20/25 |
| 浙江省 |
| 工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146—2018 | 苯 | 1 |
|  |  | 苯系物 | 20/40 |
|  |  | 苯乙烯 | 10/15 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 50/60/80 |
| 制鞋工业大气污染物排放标准 | DB33/ 2046—2017 | 苯 | 1 |
|  |  | 苯系物 | 15/20 |
|  |  | 挥发性有机物 | 40/80 |
| 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 | DB 33/ 2015—2016 | 苯 | 1 |
|  |  | 苯系物 | 20/30 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60/80 |
| 纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB 33/ 962—2015 | 苯 | 2 |
|  |  | 苯系物 | 5/10/20/40 |
| 生物制药工业污染物排放标准 | DB 33/ 923—2014 | 苯 | 10 |
|  |  | 甲苯 | 32 |
|  |  | 二甲苯 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80/120 |
| 上海市 |
| 家具制造业大气污染物排放标准 | DB31 1059-2017 | 苯 | 0.5 |
|  |  | 甲苯 | 2 |
|  |  | 二甲苯 | 5 |
|  |  | 苯系物 | 8 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 15 |
| 大气污染物综合排放标准 | DB31/933—2015 | 苯 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 10 |
|  |  | 二甲苯 | 20 |
|  |  | 苯系物 | 40 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 70 |
| 涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准 | DB31/881—2015 | 苯 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 10 |
|  |  | 二甲苯 | 20 |
|  |  | 苯系物 | 40 |
|  |  | 苯乙烯 | 20 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 50 |
| 印刷业大气污染物排放标准 | DB 31/872—2015 | 苯 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 3 |
|  |  | 二甲苯 | 12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 50 |
| 汽车制造业（涂装）大气污染物排放标准 | DB31/ 859-2014 | 苯 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 3 |
|  |  | 二甲苯 | 12 |
|  |  | 苯系物 | 21 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 30 |
| 生物制药行业污染物排放标准 | DB31/373—2010 | 苯 | 10 |
|  |  | 甲苯 | 32 |
|  |  | 二甲苯 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80/120 |

6.3.2参比方法

参比方法是用于与固定污染源挥发性有机物在线监测系统测量结果相比较的监测方法。

考虑到：a）便携式仪器的原理方法比较成熟，比如GC-FID；b) 便携式仪器和在线仪器的方法原理相同，都是GC-FID或FID法，可以降低因不同方法比对引入的系统误差；c)便携式FID测试仪有了明确的标准支撑：HJ 1012-2018《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》，提供了测定方法基础和溯源基础；b）多地地方标准引入了便携式仪器法，作为分析方法：2016年北京市发布《固定污染源废气 甲烷总烃非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法》 用于测定固定污染源废气中甲烷、总烃和非甲烷总烃。2018年浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》采用了附录B-固定污染源废气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱质谱法检测包括苯系物的部分VOC组分。同时江西省《挥发性有机物排放标准》第1部分：印刷业亦采用“固定污染源废气　甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定　便携式氢火焰离子化检测器法”，因此本规范引入了规范性附录D，可作为非甲烷总烃监测与HJ38等效的参比方法。

对于苯系物，目前便携式方法不成熟，仍然选择国家标准HJ 732、HJ 734作为参比方法。

6.3.3 分析周期

其定义与HJ 1013一致，分析周期指的是系统连续运行时给出两组测量结果之间的时间间隔。

6.3.4 零点漂移规定了仪表零点漂移及全系统零点漂移，其中全系统零点漂移指将零气通过预设管线输送至采样探头处，经由样品传输管线回到站房，经过全套预处理设施后进入气体分析仪，不得直接通入气体分析仪。

6.3.5 量程漂移规定了仪表量程漂移及全系统量程漂移，其中全系统量程漂移指将标准气体通过预设管线输送至采样探头处，经由样品传输管线回到站房，经过全套预处理设施后进入气体分析仪，不得直接通入气体分析仪。

6.4组成和功能要求

固定污染源废气挥发性有机物在线监测系统由挥发性有机物监测单元、废气参数监测单元、数据采集与处理单元组成。参数监测单元要求含氧量参与排放浓度折算的要安装氧分析仪。

6.5技术性能要求

| 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 分析周期 | ≤3分钟 |
|  | 线性误差 | 不超过±3%满量程 |
|  | 仪表 | 零点、量程漂移 | 不超过满量程的±3% |
|  | 全系统 | 零点、量程漂移 | 不超过满量程的±5% |
|  | 准确度 | 当参比方法测量非甲烷总烃浓度（以碳计）平均值： a. <50mg/m³时，绝对误差绝对值≤20mg/m³； b.≥50mg/m³和<500mg/m³时，相对准确度≤40%； c. ≥500mg/m³时，相对准确度≤35%。 |
| 苯系物 | 分析周期 | ≤6分钟 |
|  | 线性误差 | 不超过±3%满量程 |
|  | 仪表 | 零点、量程漂移 | 不超过满量程的±3% |
|  | 全系统 | 零点、量程漂移 | 不超过满量程的±5% |
|  | 准确度 | 当参比方法测量挥发性有机物组分浓度（以质量浓度计）平均值： a) <20mg/m³时，绝对误差的绝对值：≤8 mg/m3；； b) ≥20mg/m³和<50mg/m³时，相对误差的平均值不超过±30%； c) ≥50mg/m³时，相对误差的平均值不超过±20%。 |
| 注：1：以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。 2：F.S.表示满量程。 3：非甲烷总烃排放浓度单位换算按照HJ 1013附录C执行。 4：其他挥发性有机物组分可参考苯系物在线监测性能指标执行。 |

6.5.1 分析周期

在线设备要求能在线监测，分析周期长就不具备了在线的条件。另外，因为VOCs污染源的工况多种多样，污染物排放情况与处理工艺有直接联系，有很多排放情况很不稳定，比如RTO/RCO处理工艺的工况，高浓度持续时间短，可能就一两分钟，如果分析周期过长，某些浓度就测不到了。美国EPA PS 8A《固定污染源总碳氢连续监测系统规范和试验规程》中规定TOC响应时间≤2min，美国EPA PS 9 《固定污染源气相色谱连续监测系统规范和试验规程》中规定VOCs 组分分析周期≤5min，HJ 1013-2018对非甲烷总烃分析周期要求也是小于3min。从现场验证数据来看，非甲烷总烃分析周期均小于3min，仅有一家苯系物分析周期超过6min，所以限值为3min（非甲烷总烃）和6min（苯系物）比较合理。

6.5.2 线性误差

线性误差是判断仪器在量程范围内准确与否的重要指标。

非甲烷总烃现场线性误差与《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1013-2018）中要求一致。

美国EPA PS 9《固定污染源气相色谱连续监测系统规范和试验规程》中规定VOCs 组分线性偏离≤10%。

对于苯系物，使用低、中、高三种浓度的标准气体对不同物质进行线性误差检测。认为该指标设置不超过±5%满量程较合理，大多数仪器性能满足标准要求。其中1 台接近。

6.5.3 零点漂移

本标准零点漂移规定了仪表零点漂移及全系统零点漂移。

非甲烷总烃：仪表零点漂移与《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1013-2018）中要求一致，不得超过满量程的±3%。全系统零点漂移考虑到检测现场环境及仪器性能不同，本标准规定全系统零点漂移不得超过满量程的±5%。选取不同厂家6个型号进行了验证测试，其中均未超出，认为该指标设置较合理，大多数仪器能满足标准要求。

苯系物：美国EPA PS 9《固定污染源气相色谱连续监测系统规范和试验规程》中规定VOCs 组分漂移≤10%F.S（24h）。因此参考非甲烷总烃仪表零点漂移及全系统零点漂移指标，不同厂家6个型号进行了验证测试，仪表零点漂移及全系统零点漂移指标均符合该指标。

6.5.4 量程漂移

本标准零点漂移规定了仪表量程漂移及全系统量程漂移。

非甲烷总烃：仪表量程漂移与《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1013-2018）中要求一致，不得超过满量程的±3%。全系统量程漂移考虑到检测现场环境及仪器性能不同，本标准规定全系统量程漂移不得超过满量程的±5%。选取不同厂家6个型号进行了验证测试，其中均未超出，认为该指标设置较合理，大多数仪器能满足标准要求。

苯系物：美国EPA PS 9《固定污染源气相色谱连续监测系统规范和试验规程》中规定VOCs 组分漂移≤10%F.S(24h)，参考非甲烷总烃仪表量程漂移及全系统量程漂移指标，不同厂家6个型号进行了验证测试，仪表量程漂移及全系统量程漂移指标均符合该指标。

6.5.5 准确度

美国EPA PS 8A中规定TOC相对准确度不能超过20%，但被测浓度小于5 mg/m3时，与参比方法的测量结果绝对误差不超过1 mg/m3。台湾地区《固定污染源空气污染物连续自动监测设施管理办法》中规定相对准确度≤20%标准方法测试平均值或15%排放标准。EPA PS 8《固定污染源挥发性有机物连续监测系统性能规范》组分监测相对准确度≤20%或10%排放限值，取大者。

考虑到现场比对的不可预知性，本标准非甲烷总烃准确度设为：

当参比方法测量非甲烷总烃浓度的平均值：

a. ＜50 mg/m3时，绝对误差绝对值≤20 mg/m3；

b. ≥50 mg/m3 ~ ＜500 mg/m3时，相对准确度≤40%；

c. ≥500 mg/m3时，相对准确度≤35%。

验证测试主要在3个典型VOCs 排放现场进行了非甲烷总烃的比对。

在第一个现场比对时：当浓度＜50 mg/m3 时，如以第三方为参比方法与在线48组数据对，计算绝对误差，15组不能满足指标要求（20 mg/m3）；当浓度≥50 mg/m3时，计算相对误差，第三方与在线有15组数据对，其中4组超出指标要求（40%）；当浓度＜50 mg/m3 时，便携仪器法为参比方法与在线48组数据对，计算绝对误差，全部满足指标要求（20 mg/m3）；当浓度≥50 mg/m3时，计算相对误差，便携仪器法与在线有15组数据对，全部满足指标要求（40%）。

在第二个现场比对时：当浓度＜50 mg/m3 时，在线与两个第三方、便携式各有36组数据对，计算绝对误差，均符合指标要求（20 mg/m3）。

在第三个现场比对时：当浓度≥50 mg/m3 时，在线与便携仪器法有81组数据对，计算相对误差，除两组外均符合指标要求（40%）。

考虑到我国很多VOCs 排放标准对治理设施去除率做了要求，为满足治理设施前端在线监测的需求，本标准在高浓度段（≥500 mg/m3 时）也作了相对准确度（35%）的指标设置。

考虑到现场比对的不可预知性，本标准挥发性有机物组分准确度设为：

当参比方法测量挥发性有机物组分浓度的平均值：

a) <20mg/m³时，绝对误差的绝对值：≤8 mg/m3；

b) ≥20 mg/m³<50 mg/m³时，相对误差的平均值不超过±30%；

c) ≥50mg/m³时，相对误差的平均值不超过±20%。

6.5.6 废气参数（氧气、流速、烟温、湿度）技术性能

参照HJ75中对挥发性有机物在线监测系统的废气参数（氧气、流速、烟温、湿度）技术性能要求制定。

6.6监测站房要求

参照HJ75中对CEMS监测站房的要求，对挥发性有机物在线监测系统使用站房的面积、承重及配套设施作出明确要求，并对辅助气体、防雷及防爆着重作出要求。

6.7安装位置要求

考虑到均为在线监测仪器，方便企业具体情况及后期管理需要，因此安装位置要求完全参照HJ 75-2017 中第7章的烟气CEMS安装位置要求。调研过程中，发现部分安装企业，一台仪表监测2条，甚至更多的烟道或管道，导致数据严重缺失，无法准确监测管道实况。因此本规范规定“原则上要求一个排气筒安装一套系统”。

6.8 现场调试检测

明确了各监测单元调试检测的技术指标，针对在线监测提出了全系统零点漂移、全系统量程漂移的调试检测。

6.9现场验收

a）为了避免未验收导致大量无效数据无法使用的情况，本技术指南规定技术验收要在与生态环境部门正式联网之前开展，其次为严格控制在线监测仪选型质量，准确度验收应在其他各项技术指标验收测试合格后开展。

b）确定了进行技术指标验收的条件、验收指标、指标范围要求，明确参比方法附录 A（规范性附录）“固定污染源废气 挥发性有机物的测定 便携式氢火焰离子化检测器法” 等效于参照HJ734和HJ38相关要求。

c）考虑到现在数据传输网络覆盖范围广、运行稳定，排污单位在验收合格后，向生态环境部门申请联网，联网后进行为期7天的联网调试，调试的指标包括：通信及数据传输验收和联网稳定性验收。

6.10 日常运行管理要求及质量保证

此部分从日常巡检、日常维护保养、常见故障分析及排除以及定期校准、定期维护、定期校验、标准物质、监督检查等做了规定，这些规定都是在调研各仪器制造商产品运维手册的基础上，以及借鉴HJ75 中对于常规CEMS运行的质量保证措施，提炼而成。

6.11数据审核和处理

参照HJ75提出了数据审核的基本要求，并对数据无效时间段数据处理和数据报送格式作出规定。

# 7  性能指标验证

7.1 性能指标验证方案

由于本标准主要用于指导固定污染源废气挥发性有机物在线监测安装、验收及管理等工作，因此性能指标设定合理性的验证工作由标准编制单位组织，在苏州工业园、滨海经济开发区沿海工业园组织开展了污染源现场验证测试，在化工、涂装、印刷、制药等典型VOCs 排放行业进行了准确度指标测试。

7.2 性能指标验证过程

a）性能指标验证的主要过程

本次编制标准的方法验证工作主要由标准编制单位组织集中验证完成，验证过程中在统一的实验条件下使用现有的检测仪器和相关装备，按照标准编制文本中要求的仪器技术指标选取了6 台（套）仪器的验证测试，得到了大量的仪器测试基础数据，在此基础上大家共同协商和汇总，形成了性能指标验证结果。

b）标准编制验证数据的统计和汇总

本次编制标准对挥发性有机物在线监测系统技术性能指标验证测试数据汇总结果：共验证技术指标6项，6个不同型号国产或进口挥发性有机物在线监测系统进行现场测试，绝大部分可以实现标准中的技术指标要求，证明了标准中性能指标的可行性。

（3）《性能指标验证结果》见附件1。

附件一

性能指标验证结果

1 现场指标验证结果

表1 在线监测仪现场指标验证数据汇总

| 序号 | 被测物质 | 分析周期（s） | 线性误差（%） | 零点漂移（%FS） | 零点漂移（%FS） | 量程漂移(仪表) | 量程漂移(全系统) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器-1 | 非甲烷总烃 | 60 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
|  | 苯系物 | 300 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 2.5 |
| 仪器-2 | 非甲烷总烃 | 70 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|  | 苯系物 | 180 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 4.5 |
| 仪器-3 | 非甲烷总烃 | 90 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 |
|  | 苯系物 | 360 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 3.2 |
| 仪器-4 | 非甲烷总烃 | 60 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.1 | 1.9 |
|  | 苯系物 | 300 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.9 |
| 仪器-5 | 非甲烷总烃 | 120 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |
|  | 苯系物 | 20min | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2.6 |
| 仪器-6 | 非甲烷总烃 | 70 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
|  | 苯系物 | 180 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 |

2 固定污染源废气非甲烷总烃现场比对验证数据汇总

a）现场一不同仪器比对数据汇总

时间：2018年9月5日-7日，某化学股份有限公司旋转式RTO炉排口，进行不同型号在线仪器与第三方、便携式非甲烷总烃比对数据汇总。

表2 固定污染源废气非甲烷总烃现场比对验证数据汇总（一）

单位（mg/m3）

| 样品编号 | 第三方数据(mg/m3) | 在线A (mg/m3) | 与第三方比对 | 在线B (mg/m3) | 与第三方比对 | 在线C (mg/m3) | 与第三方比对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1-1 | 51.1 | 44.1 | 13.7 | 48.3 | 5.6 | 38.4 | 24.9 |
| Y1-2 | 29.5 | 47.6 | -18.1 | 49.8 | -20.3 | 39.7 | -10.2 |
| Y1-3 | 46.1 | 42.4 | 3.7 | 48.7 | -2.6 | 39.3 | 6.8 |
| Y1-4 | 42.6 | 42.7 | -0.1 | 48.2 | -5.6 | 38.6 | 4.0 |
| Y1-5 | 36.3 | 68.9 | -32.6 | 77.4 | -41.1 | 60.8 | -24.5 |
| Y1-6 | 57.4 | 92.8 | -61.7 | 85.5 | -49.0 | 75.1 | -30.9 |
| Y1-7 | 53.1 | 78.3 | -47.4 | 85.6 | -61.2 | 70.6 | -32.9 |
| Y1-8 | 51.5 | 110.7 | -114.9 | 114.7 | -122.6 | 104.0 | -101.9 |
| Y1-9 | 34.7 | 79.2 | -44.5 | 81.2 | -46.5 | 73.1 | -38.4 |
| Y1-10 | 31.3 | 44.2 | -12.9 | 34.7 | -3.4 | 29.8 | 1.5 |
| Y1-11 | 47.0 | 47.8 | -0.8 | 50.4 | -3.4 | 29.5 | 17.5 |
| Y1-12 | 53.1 | 50.5 | 4.9 | 52.2 | 1.7 | 34.7 | 34.6 |
| Y1-13 | 33.8 | 47.7 | -13.9 | 52.0 | -18.2 | 30.4 | 3.4 |
| Y1-14 | 45.9 | 50.0 | -4.1 | 48.2 | -2.3 | 29.8 | 16.1 |
| Y1-15 | 35.4 | 39.5 | -4.1 | 48.0 | -12.6 | 31.8 | 3.6 |
| Y1-16 | 23.8 | 53.0 | -29.2 | 50.1 | -26.3 | 48.9 | -25.1 |
| Y1-17 | 38.1 | 54.5 | -16.4 | 53.6 | -15.5 | 46.6 | -8.5 |
| Y1-18 | 40.8 | 55.4 | -14.6 | 55.6 | -14.8 | 45.9 | -5.1 |
| Y1-19 | 36.0 | 51.5 | -15.5 | 54.9 | -18.9 | 43.6 | -7.6 |
| Y1-20 | 33.4 | 56.9 | -23.5 | 58.0 | -24.6 | 46.7 | -13.3 |
| Y1-21 | 47.8 | 78.2 | -30.4 | 76.5 | -28.7 | 74.7 | -26.9 |

当浓度＜50 mg/m3 时，如以第三方为参比方法与在线48组数据对，计算绝对误差，15组不能满足指标要求（20 mg/m3）；当浓度≥50 mg/m3时，计算相对误差，第三方与在线有15组数据对，其中4组超出指标要求（40%）。

表3 固定污染源废气非甲烷总烃现场比对验证数据汇总(二)

| 样品编号 | 便携 (mg/m3) | 在线A (mg/m3) | 与便携式比对 | 在线B (mg/m3) | 与便携式比对 | 在线C (mg/m3) | 与便携式比对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1-1 | 43.4 | 44.1 | -0.7 | 48.3 | -4.9 | 38.4 | 5.0 |
| Y1-2 | 46.2 | 47.6 | -1.4 | 49.8 | -3.6 | 39.7 | 6.5 |
| Y1-3 | 41.5 | 42.4 | -0.9 | 48.7 | -7.2 | 39.3 | 2.2 |
| Y1-4 | 42.9 | 42.7 | 0.2 | 48.2 | -5.3 | 38.6 | 4.2 |
| Y1-5 | 68.8 | 68.9 | -0.1 | 77.4 | -12.5 | 60.8 | 11.6 |
| Y1-6 | 82.9 | 92.8 | -12.0 | 85.5 | -3.2 | 75.1 | 9.3 |
| Y1-7 | 80.9 | 78.3 | 3.3 | 85.6 | -5.7 | 70.6 | 12.8 |
| Y1-8 | 107.7 | 110.7 | -2.7 | 114.7 | -6.4 | 104.0 | 3.5 |
| Y1-9 | 83.0 | 79.2 | 4.6 | 81.2 | 2.1 | 73.1 | 11.9 |
| Y1-10 | 32.4 | 44.2 | 2.6 | 34.7 | -2.3 | 29.8 | 2.6 |
| Y1-11 | 31.8 | 47.8 | 2.3 | 50.4 | -18.6 | 29.5 | 2.3 |
| Y1-12 | 39.9 | 50.5 | 5.2 | 52.2 | -12.3 | 34.7 | 5.2 |
| Y1-13 | 33.4 | 47.7 | 3.0 | 52.0 | -18.6 | 30.4 | 3.0 |
| Y1-14 | 30.2 | 50.0 | 0.3 | 48.2 | -18.0 | 29.8 | 0.3 |
| Y1-15 | 31.7 | 39.5 | 0.0 | 48.0 | -16.2 | 31.8 | 0.0 |
| Y1-16 | 40.6 | 53.0 | -8.3 | 50.1 | -9.6 | 48.9 | -8.3 |
| Y1-17 | 38.2 | 54.5 | -8.4 | 53.6 | -15.4 | 46.6 | -8.4 |
| Y1-18 | 41.6 | 55.4 | -4.2 | 55.6 | -13.9 | 45.9 | -4.2 |
| Y1-19 | 38.3 | 51.5 | -5.2 | 54.9 | -16.6 | 43.6 | -5.2 |
| Y1-20 | 35.4 | 56.9 | -11.2 | 58.0 | -22.6 | 46.7 | -11.2 |
| Y1-21 | 63.5 | 78.2 | -23.2 | 76.5 | -20.4 | 74.7 | -17.6 |

当浓度＜50 mg/m3 时，便携仪器法为参比方法与在线48组数据对，计算绝对误差，全部满足指标要求（20 mg/m3）；当浓度≥50 mg/m3时，计算相对误差，便携仪器法与在线有15组数据对，全部满足指标要求（40%）。

b)现场二不同行业比对数据汇总

2018年4月10日-12日，选取不同行业不同处理设施的排口进行在线仪器与第三方、便携FID法进行非甲烷总烃比对试验。

表4 在线监测与参比方法非甲烷总烃比对数据汇总

| 序号 | 行业类型/前端处理设施 | 采样时间 | 第三方(mg/m3) | 便携(mg/m3) | 在线(mg/m3) | 第三方与在线绝对误差 | 便携与在线绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸和纸板容器制造/RTO燃烧 | 11:35 | 6.74 | 14.2 | 12.7 | 7.46 | 1.5 |
| 2 |  | 11:45 | 35.5 | 11.6 | 14.2 | -23.9 | -2.6 |
| 3 |  | 11:55 | 2.43 | 12.1 | 12.1 | 9.67 | 0 |
| 4 |  | 12:35 | 11.4 | 10.6 | 13.1 | -0.8 | -2.5 |
| 5 |  | 12:45 | 2.10 | 10.0 | 12.3 | 7.9 | -2.3 |
| 6 |  | 13:05 | 2.04 | 17.1 | 15.4 | 15.06 | 1.7 |
| 7 |  | 13:50 | 17.1 | 11.1 | 12.3 | -6 | -1.2 |
| 8 |  | 14:00 | 0.82 | 8.50 | 14.3 | 7.68 | -5.8 |
| 9 |  | 14:10 | 1.23 | 10.1 | 12.5 | 8.87 | -2.4 |
| 1 | 化工行业/水喷淋+RTO | 16:42 | 0.60 | 0.69 | 2.05 | 0.09 | -1.36 |
| 2 |  | 16:52 | 0.61 | 0.74 | 2.18 | 0.13 | -1.44 |
| 3 |  | 17:02 | 0.80 | 0.87 | 2.16 | 0.07 | -1.29 |
| 4 |  | 17:40 | 0.56 | 0.64 | 2.16 | 0.08 | -1.52 |
| 5 |  | 17:50 | 0.61 | 0.58 | 2.06 | -0.03 | -1.48 |
| 6 |  | 18:00 | 0.67 | 0.54 | 1.96 | -0.13 | -1.42 |
| 7 |  | 18:30 | 0.68 | 0.58 | 1.89 | -0.1 | -1.31 |
| 8 |  | 18:45 | 0.60 | 0.55 | 1.92 | -0.05 | -1.37 |
| 9 |  | 19:00 | 0.63 | 0.57 | 1.88 | -0.06 | -1.31 |
| 1 | 集成电路制造/沸石吸附+RTO燃烧 | 10:50 | 1.15 | 0.72 | 1.51 | -0.43 | -0.79 |
| 2 |  | 11:00 | 1.10 | 0.45 | 1.65 | -0.65 | -1.2 |
| 3 |  | 11:12 | 0.62 | 0.43 | 1.36 | -0.19 | -0.93 |
| 4 |  | 12:32 | 1.26 | 0.70 | 1.53 | -0.56 | -0.83 |
| 5 |  | 12:50 | 1.43 | 0.57 | 1.66 | -0.86 | -1.09 |
| 6 |  | 12:59 | 0.95 | 0.9 | 1.39 | -0.05 | -0.49 |
| 7 |  | 13:34 | 0.78 | 0.67 | 1.66 | -0.11 | -0.99 |
| 8 |  | 13:49 | 1.14 | 0.61 | 1.65 | -0.53 | -1.04 |
| 9 |  | 14:00 | 1.11 | 0.55 | 1.70 | -0.56 | -1.15 |
| 1 | 表面涂装/两段式沸石转轮吸附浓缩+RTO燃烧 | 9:43 | 3.34 | 2.80 | 0.81 | -0.54 | 1.99 |
| 2 |  | 9:59 | 3.30 | 2.18 | 0.61 | -1.12 | 1.57 |
| 3 |  | 10:14 | 3.09 | 2.71 | 0.67 | -0.38 | 2.04 |
| 4 |  | 11:00 | 3.16 | 2.96 | 1.29 | -0.2 | 1.67 |
| 5 |  | 11:17 | 4.25 | 3.45 | 1.73 | -0.8 | 1.72 |
| 6 |  | 11:30 | 5.02 | 2.86 | 3.73 | -2.16 | -0.87 |
| 7 |  | 12:37 | 3.57 | 2.54 | 2.42 | -1.03 | 0.12 |
| 8 |  | 12:52 | 3.98 | 2.00 | 2.07 | -1.98 | -0.07 |
| 9 |  | 13:08 | 4.81 | 2.82 | 2.04 | -1.99 | 0.78 |

当浓度＜50 mg/m3 时，在线与第三方、便携式各有36组数据对，计算绝对误差，除第三方一组超出指标外，其他符合指标要求（20 mg/m3）。

c）现场三高浓度排口比对数据汇总

2019年3月14-19日，考虑到化工行业废气处理设施、排放环境复杂，且排放浓度普遍高于其他行业，所以在化工行业不同处理设施排口后端进行了相关比对实验。

表5 在线监测与参比方法非甲烷总烃比对数据汇总

| 前段废气处理工艺 | 序号 | 便携数据(mg/m3) | 在线数据(mg/m3) | 便携与在线相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱喷淋+水喷淋+RCO | Y6-1 | 128 | 110 | 14.1 |
|  | Y6-2 | 138 | 114 | 17.4 |
|  | Y6-3 | 135 | 106 | 21.5 |
|  | Y6-4 | 127 | 90 | 29.1 |
|  | Y6-5 | 120 | 57 | 52.5 |
|  | Y6-6 | 114 | 67 | 41.2 |
|  | Y6-7 | 113 | 83 | 26.5 |
|  | Y6-8 | 116 | 89 | 23.3 |
|  | Y6-9 | 124 | 104 | 16.1 |
| 二级碱液+活性炭吸附 | Y8-1 | 339 | 301 | 11.2 |
|  | Y8-2 | 334 | 296 | 11.4 |
|  | Y8-3 | 332 | 297 | 10.5 |
|  | Y8-4 | 333 | 322 | 3.3 |
|  | Y8-5 | 332 | 327 | 1.5 |
|  | Y8-6 | 331 | 330 | 0.3 |
|  | Y8-7 | 330 | 331 | 0.3 |
|  | Y8-8 | 317 | 330 | 4.1 |
|  | Y8-9 | 310 | 328 | 5.8 |
| 未处理 | Y7-1 | 131 | 117 | 10.7 |
|  | Y7-2 | 121 | 112 | 7.4 |
|  | Y7-3 | 130 | 102 | 21.5 |
|  | Y7-4 | 119 | 122 | 2.5 |
|  | Y7-5 | 76 | 77 | 1.3 |
|  | Y7-6 | 67 | 63 | 6.0 |
|  | Y7-7 | 65 | 59 | 9.2 |
|  | Y7-8 | 66 | 59 | 10.6 |
|  | Y7-9 | 74 | 65 | 12.2 |
| 二级碱吸收+RTO+二级碱吸收 | Y1-1 | 81 | 68 | 16.0 |
|  | Y1-2 | 94 | 78 | 17.0 |
|  | Y1-3 | 86 | 76 | 11.6 |
|  | Y1-4 | 100 | 86 | 14.0 |
|  | Y1-5 | 72 | 74 | 2.8 |
|  | Y1-6 | 89 | 78 | 12.4 |
|  | Y1-7 | 98 | 91 | 7.1 |
|  | Y1-8 | 91 | 83 | 8.8 |
|  | Y1-9 | 110 | 90 | 18.2 |
| 水洗+碱洗+RTO焚烧 炉系统+水洗+碱洗 | Y2-1 | 74 | 71 | 4.1 |
|  | Y2-2 | 74 | 75 | 1.4 |
|  | Y2-3 | 74 | 77 | 4.1 |
|  | Y2-4 | 73 | 78 | 6.8 |
|  | Y2-5 | 72 | 79 | 9.7 |
|  | Y2-6 | 73 | 80 | 9.6 |
|  | Y2-7 | 76 | 80 | 5.3 |
|  | Y2-8 | 78 | 80 | 2.6 |
|  | Y2-9 | 78 | 82 | 5.1 |
| 水洗+水洗 | Y3-1 | 95 | 87 | 8.4 |
|  | Y3-2 | 93 | 87 | 6.5 |
|  | Y3-3 | 87 | 84 | 3.4 |
|  | Y3-4 | 82 | 78 | 4.9 |
|  | Y3-5 | 80 | 75 | 6.3 |
|  | Y3-6 | 78 | 73 | 6.4 |
|  | Y3-7 | 75 | 71 | 5.3 |
|  | Y3-8 | 71 | 68 | 4.2 |
|  | Y3-9 | 69 | 65 | 5.8 |
| 水洗+RTO+碱洗 | Y9-1 | 121 | 113 | 6.6 |
|  | Y9-2 | 112 | 105 | 6.3 |
|  | Y9-3 | 113 | 106 | 6.2 |
|  | Y9-4 | 102 | 99 | 2.9 |
|  | Y9-5 | 101 | 113 | 11.9 |
|  | Y9-6 | 91 | 83 | 8.8 |
|  | Y9-7 | 98 | 80 | 18.4 |
|  | Y9-8 | 103 | 87 | 15.5 |
|  | Y9-9 | 99 | 88 | 11.1 |
| 未处理 | Y4-1 | 294 | 248 | 15.6 |
|  | Y4-2 | 291 | 257 | 11.7 |
|  | Y4-3 | 288 | 255 | 11.5 |
|  | Y4-4 | 285 | 251 | 11.9 |
|  | Y4-5 | 280 | 247 | 11.8 |
|  | Y4-6 | 276 | 243 | 12.0 |
|  | Y4-7 | 272 | 240 | 11.8 |
|  | Y4-8 | 267 | 234 | 12.4 |
|  | Y4-9 | 264 | 231 | 12.5 |
| 碱洗+水洗+活性炭 | Y5-1 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-2 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-3 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-4 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-5 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-6 | 69 | 80 | 15.9 |
|  | Y5-7 | 70 | 80 | 14.3 |
|  | Y5-8 | 71 | 81 | 14.1 |
|  | Y5-9 | 71 | 81 | 14.1 |

当浓度50 mg/m3 时，在线与便携仪器法有81组数据对，计算相对误差，除两组外均符合指标要求（40%）。

d）现场四挥发性有机物组分比对数据汇总

2019年6月17-22日，选取装有挥发性有机物组分在线监测排口进行第三方采样与在线仪器比对。

表6 在线监测与参比方法挥发性有机物组分比对数据汇总

| 序号 | 行业类型/废气处理设施 | 挥发性有机物组分 | 比对数据（mg/m3） | 与在线绝对 /相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第三方离线 | CEMS 数据 |  |
| 1 | 化工行业/一级碱降膜吸收 | 苯 | 2.06 | 2.17 | 0.11 |
|  |  |  | 0.174 | 0.86 | 0.69 |
|  |  |  | 0.126 | 0.65 | 0.52 |
|  |  |  | 2.77 | 2.99 | 0.22 |
|  |  |  | 0.036 | 0.62 | 0.58 |
|  |  |  | 0.251 | 0.63 | 0.38 |
| 2 | 化工行业/RTO焚烧+碱洗塔 | 甲苯 | 7.87 | 7.82 | -0.05 |
|  |  |  | 7.79 | 7.59 | -0.20 |
|  |  |  | 8.34 | 9.20 | 0.86 |
|  |  |  | 8.43 | 8.85 | 0.42 |
|  |  |  | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
|  |  |  | 8.19 | 7.49 | -0.70 |
| 3 | 化工行业/CO催化燃烧炉 | 苯乙烯 | 28.8 | 22.63 | 21.42 |
|  |  |  | 32.1 | 32.09 | 0.03 |
|  |  |  | 29.6 | 22.42 | 24.26 |
|  |  |  | 41.5 | 49 | 18.07 |
|  |  |  | 40 | 40.08 | 0.20 |
|  |  |  | 36.5 | 31.6 | 13.42 |
| 4 | 化工行业/碱洗+RTO焚烧+碱洗 | 甲苯 | 3.67 | 2.95 | -0.72 |
|  |  |  | 3.44 | 2.38 | -1.06 |
|  |  |  | 3.77 | 2.96 | -0.81 |
|  |  |  | 4.31 | 3.49 | -0.82 |
|  |  |  | 3.21 | 3.2 | -0.01 |
|  |  |  | 2.62 | 2.51 | -0.11 |
| 5 | 化工行业/一级碱喷淋+一级活性炭纤维吸附 | 甲苯 | 26 | 27.64 | 6.3 |
|  |  |  | 35.8 | 36.02 | 0.6 |
|  |  |  | 43.1 | 40.35 | 6.4 |
|  |  |  | 42.7 | 40.35 | 5.5 |
|  |  |  | 46.7 | 38.37 | 17.8 |
|  |  |  | 21 | 26.64 | 26.9 |

以第三方实验室法为参比方法，当浓度≥20 mg/m3 时，有12组数据对，计算相对误差，均符合指标要求（30%）。当浓度≤20 mg/m3 时，有18组数据对，计算绝对误差，均符合指标要求（≤8mg/m3）。